POP — Armazenamento de Material Processado

Indicação do Procedimento

| Nome do Consultório / Clínica |  | Responsável Técnico (RT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ / CPF |  | CRO do RT |  |
| Endereço |  | Cidade / Estado |  |
| Data de elaboração | ___/___/______ | Data de revisão | ___/___/______ |

# 1. Objetivo

Definir as condições corretas de armazenamento dos instrumentais esterilizados e os critérios de validade da embalagem, garantindo a manutenção da esterilidade até o uso clínico.

# 2. Campo de Aplicação

Aplica-se a todos os instrumentais esterilizados em autoclave e armazenados no estabelecimento antes do uso clínico.

# 3. Definições e Abreviações

- Material processado: instrumental que passou por limpeza, embalagem e esterilização

- Validade da embalagem: período em que a esterilidade é garantida

- Reprocessamento: reinício do ciclo de um material cuja esterilidade foi comprometida

- Evento-relacionado: validade depende da integridade da embalagem, não apenas do tempo

# 4. Referências

- RDC ANVISA 1002/2025 — Arts. 102, 103 e 104

- ABNT NBR ISO 11607 — Embalagens para dispositivos médicos esterilizados

# 5. Responsabilidades

- RT: definir e documentar a política de validade das embalagens

- Responsável pelo processamento: armazenar corretamente e verificar integridade antes do uso

- Profissional clínico: verificar integridade da embalagem antes de abrir no atendimento

# 6. Materiais e Equipamentos Necessários

- Armário ou gaveta específicos para material processado

- Etiquetas de identificação (data, lote, ciclo)

- Planilha de controle de esterilização

# 7. Procedimento

## 7.1. Condições Obrigatórias de Armazenamento

- Local seco: umidade relativa do ar inferior a 65%

- Local limpo: longe de pias, ralos e fontes de umidade

- Local fechado: armário ou gaveta com porta — nunca em superfície aberta

- Protegido de luz solar direta

- Separado de materiais não processados e sujos

- Organizado por data: FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair)

## 7.2. Política de Validade das Embalagens

- Adotar o conceito de evento-relacionado: esterilidade mantida enquanto a embalagem estiver íntegra

- Prazo máximo institucional recomendado: 180 dias para embalagem dupla em papel grau cirúrgico

- Registrar prazo máximo adotado na SDBPF e revisar anualmente

- Identificar cada embalagem com: data, número do ciclo e prazo máximo

## 7.3. Verificação Antes do Uso Clínico

- Verificar integridade: ausência de rasgos, furos, umidade ou amassados

- Verificar a data: embalagem dentro do prazo definido

- Verificar o indicador químico externo: mudança de cor esperada

- Se qualquer critério não for atendido: reprocessar — nunca usar material comprometido

## 7.4. Critérios para Reprocessamento

- Embalagem rasgada, furada ou aberta acidentalmente

- Embalagem úmida ou com sinais de condensação

- Data de validade vencida

- Indicador químico sem mudança de cor esperada

- Qualquer dúvida sobre a integridade: reprocessar

# 8. Ações em Caso de Não Conformidade

- Material com embalagem comprometida: reprocessar imediatamente — nunca usar

- Armário de armazenamento úmido: identificar causa, secar e reorganizar

- Material sem identificação: reprocessar por precaução

# 9. Registros

- Planilha de controle de esterilização (data, ciclo, lote)

- Política de validade de embalagens assinada pelo RT

- Registro de materiais reprocessados por embalagem comprometida

| POP ELABORADO POR | POP REVISADO POR | DATA DE APROVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: |  |