| ## Indicação do Procedimento |  |
| --- | --- |
| ## 1. Objetivo |  |
| Garantir a segurança microbiológica da água utilizada no equipo odontológico por meio da desinfecção periódica das linhas (tubos de água da seringa tríplice, alta e baixa rotação, e demais pontos de saída). Este procedimento tem como objetivo evitar formação de biofilme, reduzir contaminação cruzada, preservar a saúde do paciente e da equipe e assegurar que o fornecimento de água esteja dentro dos padrões microbiológicos aceitos para consultórios odontológicos, atendendo às normas sanitárias, diretrizes de controle de infecção e boas práticas clínicas. |  |
| ## 2. Campo De Aplicação Este POP se aplica a todos os profissionais responsáveis pela higienização, limpeza e manutenção do equipo odontológico da clínica. |  |
| ## 3. Responsabilidade • Auxiliar de saúde bucal (ASB) • Técnico em saúde bucal (TSB) • Cirurgião-dentista responsável • Responsável técnico (RT) |  |
| ## 4. Materiais Necessários - Solução desinfetante recomendada pelo fabricante do equipo (como hipoclorito diluído, clorexidina específica ou produtos comerciais para linhas d'água) - EPIs: luvas, máscara, avental e óculos - Recipiente de descarte para solução usada - Água limpa para enxágue - Seringa ou reservatório auxiliar (quando aplicável) |  |
| ## 5. Procedimento Operacional |  |
| ### 5.1 Preparação - Higienizar as mãos e vestir os EPIs. - Verificar o manual do fabricante para definir tipo de solução e tempo de contato apropriado. - Desligar o equipo, caso necessário, conforme instruções do fabricante. - Esvaziar o reservatório de água (quando aplicável). |  |
| ### 5.2 Desinfecção Das Linhas - Preencher o reservatório do equipo com a solução desinfetante recomendada. - Acionar a saída de água de todos os pontos (seringa tríplice, alta rotação, ultrassom etc.) até que a solução percorra as linhas. - Deixar agir pelo tempo indicado (geralmente entre 5 e 10 minutos, dependendo da solução). - Após o tempo de contato, acionar novamente todos os pontos de água para descarregar a solução no recipiente destinado ao descarte. - Encher o reservatório com água limpa e realizar enxágue das linhas por 30 a 60 segundos para remover resíduos da solução. |  |
| ### 5.3 Finalização - Secar externamente o reservatório e conexões. - Repor água própria para uso odontológico (filtrada ou destilada, conforme protocolo interno). - Registrar o procedimento na ficha de manutenção e limpeza. |  |
| ## 6. Ações Em Caso De Emergência (Paciente Passando Mal Durante O Processo) Se durante a desinfecção houver um paciente no consultório e ele apresentar mal-estar, seguir o protocolo: - Interromper imediatamente qualquer atendimento. - Acomodar o paciente na posição segura (decúbito dorsal ou semi-Fowler). - Verificar sinais vitais básicos. - Acionar o responsável técnico e/ou CD imediatamente. - Fornecer primeiros socorros conforme POP específico de emergências. - Se houver piora, chamar o SAMU (192). - Registrar o ocorrido no prontuário e no livro de intercorrências. |  |
| ## 7. Ações Em Caso De Não Conformidade Se o resultado esperado não for alcançado, como: - água turva, com odor, ou presença de biofilme nas linhas; - dificuldade de passagem da solução desinfetante; - falha no tempo de contato; - ausência de registro do procedimento; Proceder da seguinte forma: - Repetir o processo de desinfecção com nova solução. - Realizar limpeza mecânica das conexões (se possível). - Notificar o responsável técnico. - Retirar o equipo de funcionamento se houver suspeita de contaminação severa. - Acionar manutenção especializada. - Registrar a não conformidade e ações corretivas. - Avaliar necessidade de auditoria interna para ajuste de rotina. |  |
| ## 8. Frequência - Diariamente: enxágue e drenagem das linhas no início e final do expediente. - Semanalmente: desinfecção química completa. - Mensalmente: revisão geral e avaliação microbiológica (se aplicável). |  |
| ## 9. Registros Os seguintes registros devem ser mantidos: - Ficha de higienização e manutenção das linhas de água - Registro de solução utilizada (lote, diluição, validade) - Ficha de não conformidades e ações corretivas - Registro mensal de auditoria intena |  |
| ## 10. Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. |  |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |