POP — Monitoramento Biológico da Esterilização

Indicação do Procedimento

| Nome do Consultório / Clínica |  | Responsável Técnico (RT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ / CPF |  | CRO do RT |  |
| Endereço |  | Cidade / Estado |  |
| Data de elaboração | ___/___/______ | Data de revisão | ___/___/______ |

# 1. Objetivo

Estabelecer a frequência, a execução e o registro do monitoramento biológico da autoclave, garantindo a eficácia dos ciclos de esterilização e a rastreabilidade por 5 anos.

# 2. Campo de Aplicação

Aplica-se a todos os equipamentos de esterilização por calor úmido (autoclave) em uso no estabelecimento.

# 3. Definições e Abreviações

- Indicador Biológico (IB): ampola contendo esporos de Geobacillus stearothermophilus

- Resultado Positivo: crescimento de esporos — indica falha no ciclo

- Resultado Negativo: ausência de crescimento — ciclo eficaz

- Quarentena de carga: isolamento dos materiais até esclarecimento do resultado

# 4. Referências

- RDC ANVISA 1002/2025 — Arts. 91 e 92

- ABNT NBR ISO 11138 — Esterilização de produtos para saúde

- ABNT NBR ISO 15882 — Indicadores biológicos

# 5. Responsabilidades

- RT: garantir a realização do monitoramento biológico na frequência mínima exigida

- Responsável pelo processamento: executar o teste e registrar o resultado

- RT: decidir sobre quarentena e reprocessamento em caso de resultado positivo

# 6. Materiais e Equipamentos Necessários

- Indicadores biológicos para autoclave (Geobacillus stearothermophilus)

- Incubadora específica para leitura do indicador biológico

- Planilha de controle de esterilização

- Indicador de controle (IB não processado para comparação)

# 7. Procedimento

## 7.1. Frequência Mínima Obrigatória

- Semanal: ao menos 1 vez por semana

- A cada 40 ciclos: se o volume de esterilização for alto

- Após manutenção corretiva da autoclave: obrigatório antes de retomar o uso

- Carga de implantes: a cada carga — resultado negativo antes da liberação

## 7.2. Execução do Teste

- Colocar o IB na posição mais fria da autoclave

- Processar no ciclo padrão de uso

- Incubar o IB processado conforme instruções do fabricante (geralmente 56°C por 24-48h)

- Incubar junto um IB de controle NÃO processado para comparação

- Registrar data, ciclo, lote do IB e resultado na planilha

## 7.3. Leitura do Resultado

- Negativo (sem turvação): ciclo eficaz — liberar a carga para uso

- Positivo (turvação ou mudança de cor): falha no ciclo — acionar protocolo de não conformidade

- Registrar resultado com assinatura e data na planilha

## 7.4. Conduta em Resultado Positivo

- Colocar a carga em quarentena — não utilizar os instrumentais

- Isolar todos os materiais esterilizados no ciclo suspeito

- Investigar causa: parâmetros do ciclo, carga, manutenção

- Acionar fabricante da autoclave para inspeção técnica

- Reprocessar todos os instrumentais após resolução da causa

- Registrar toda a ocorrência e ações tomadas

# 8. Ações em Caso de Não Conformidade

- Resultado positivo: seguir protocolo do item 7.4 integralmente

- Indicador vencido: descartar e substituir antes de usar

- Incubadora com defeito: providenciar substituto antes de continuar o monitoramento

# 9. Registros

- Planilha de controle de esterilização (mínimo 5 anos)

- Resultado de cada indicador biológico

- Registros de manutenção da autoclave

- Notificação de resultado positivo e plano de ação

| POP ELABORADO POR | POP REVISADO POR | DATA DE APROVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: |  |