Indicação do Procedimento

1. Objetivo:

Padronizar o uso da lavadora ultrassônica no processo de descontaminação e higienização de instrumentais odontológicos, garantindo a remoção eficaz de resíduos orgânicos e inorgânicos antes da esterilização. Esse procedimento visa reduzir riscos de contaminação cruzada, proteger a equipe odontológica e assegurar que os instrumentais estejam adequadamente preparados para o processo de esterilização em autoclave, conforme normas da Vigilância Sanitária e boas práticas em saúde.

Descrição do Procedimento A lavadora ultrassônica utiliza ondas de alta frequência que, em contato com solução de detergente enzimático, promovem a desagregação de sujidades em áreas de difícil acesso dos instrumentais.

Materiais Necessários - EPIs: máscara, óculos de proteção, avental impermeável e luvas grossas de borracha. - Lavadora ultrassônica em perfeito funcionamento. - Detergente enzimático específico para uso em ultrassom. - Água potável. - Bandejas ou cestos perfurados para acondicionamento dos instrumentais. - Papel toalha descartável ou pano limpo para secagem.

Etapas do Procedimento

Paramentação - Colocar todos os EPIs obrigatórios. Preparação da Lavadora Ultrassônica - Abastecer o tanque com água potável até o nível indicado pelo fabricante. - Adicionar a quantidade correta de detergente enzimático. - Ligar o equipamento para degaseificação da solução (1 a 2 minutos). Carregamento dos Instrumentais - Dispor os instrumentais em bandejas perfuradas, sem sobreposição excessiva. - Inserir a bandeja no tanque da lavadora. Ciclo de Limpeza - Programar o tempo conforme recomendação do fabricante (geralmente entre 5 e 15 minutos). - Manter a tampa da lavadora fechada durante o processo. Remoção dos Instrumentais - Retirar a bandeja com cuidado após o ciclo. - Enxaguar os instrumentais em água corrente abundante para remover resíduos químicos. Secagem - Secar manualmente com papel toalha descartável ou pano limpo. - Verificar ausência de resíduos visíveis antes do acondicionamento. Acondicionamento - Embalar os instrumentais em pacotes/sachês adequados para esterilização. - Prosseguir com o ciclo de autoclave.

### Ações em Caso de Não Conformidade Caso os instrumentais apresentem resíduos, manchas, sujidades ou mau funcionamento da lavadora: - Repetir o ciclo de lavagem com solução nova. - Registrar a ocorrência em relatório de não conformidade. - Notificar o responsável técnico para avaliação e correção do procedimento. - Realizar manutenção preventiva ou corretiva da lavadora, caso seja constatada falha no equipamento. - Reforçar o treinamento da equipe sobre o correto manuseio do equipamento e preparo da solução. - Em caso de persistência do problema, os instrumentais devem ser submetidos à lavagem manual antes da esterilização.

### Registros - Planilha de Controle de Uso da Lavadora Ultrassônica (data, operador, ciclo, solução utilizada). - Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva do equipamento. - Registro de Não Conformidades identificadas no processo.

### Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |